目 录

- 概述……...……………………….1

- 功能特点……...………………….2

- 技术指标……...……………….…3

- 前面板布置图.………………...…5

- 后面板布置图……………………6

- 显示……...……………………….7

- 键盘……...……………………….9

- 测量……...………………………11

- 输出……...………………………14

- 设置……...………………………19

- 校准……...………………………21

- 维护保管……...…………………26

- 售后服务……...…………………26

- 装箱单……...……………………27

概述

ATE2000-4热工仪表校验仪能测量和输出电压、电流、电阻、热电偶、热电阻和频率信号，具有精度高、功能强、操作简单，仪表采用便携式外壳，交直流供电均可。即可用于工业现场，也可用于实验室，是工业自动化仪表及设备维修、检定、校验的理想仪器。

金湖中泰仪表有限公司

电话：0517-86990888

传真：0517-86892917

网址：www.jsakyb.com

功能特点

- 测量和输出电压、电流、电阻、热电偶、热电阻和频率信号，测量和输出同时使用，且测量、输出互相隔离。

- 按键控制任意步阶输出功能，更方便检查线性，比传统旋钮式更节省时间。

- 提供变送器24V电源，直接在回路中测量电流，更方便检测二线制变送器；还具有模拟变送器输出功能。

- 八种热电偶、四种热电阻具有ITS-90标准分度表对应显示，外接或内置测温传感器为热电偶提供冷端温度补偿，或选用手动冷端温度补偿功能。

- 具有热工电子字典功能，可实现温度与热电势或热电阻值互为查询。

- 在宽温范围同样保证高精度，满五位显示。大屏幕液晶、带背光，中文智能菜单，参数显示更全面，更易使用。

- 采用面板校准技术，无需打开仪器机箱，可使仪器更容易溯源至上一级标准。

- 交直流供电均可，内置大容量镍氢电池组。

技术指标

测量和输出电压、电流、电阻

| 功能 |  | 量程 | 分辨率 | 精度(读数+满量程) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 | 电压 | 0~100mV | 0.001mV | 0.010%+0.005% |
|  | 电压 自动量程 | 0~6V | 0.001V | 0.015%+0.004% |
|  |  | 6~50V | 0.001V | 0.015%+0.005% |
|  | 电流 | 0~30mA | 0.001mA | 0.010%+0.005% |
|  | 电阻 | 0~400Ω | 0.01Ω | 0.015%+0.005% |
|  | 频率 | 0~50kHz | 0.001Hz¹ | 0.004% |
| 输出 | 电压 | -10~100mV | 0.001mV | 0.015%+0.005% |
|  | 电压 | 0~10V | 0.001V | 0.010%+0.003% |
|  | 电流 | 0~22mA | 0.001mA | 0.010%+0.005% |
|  | 电阻 | 10~410Ω | 0.01Ω | 0.015%+0.005% |
|  | 频率 | 0-50kHz | 0.001Hz¹ | 0.002% |

注1：999.999Hz分辨率0.001Hz； 9999.99Hz分辨率0.01Hz；59999.9Hz分辨率0.1Hz

回路电源 24V±10%  最大电流30mA

温度影响：(0.0005%读数+0.0003%f.s)/℃，从-10℃到15℃及28℃到50℃。

测量量程输入阻抗：电压档 2MΩ；电流档 10Ω。

输出量程负载特性：

输出电流：RL≤500Ω@20mA；RL≤1KΩ@10mA。

输出电压：IL≤5mA。

测量和输出热电偶、热电阻

| 类型 | 测量准确度 | 输出准确度 |
| --- | --- | --- |
| Pt100 | 0.2℃ | 0.1℃ |
| Pt10 | 0.6℃ | 0.3℃ |
| Cu50 | 0.2℃ | 0.1℃ |
| Cu100 | 0.2℃ | 0.1℃ |
| E | 0.3℃ | 0.2℃ |
| N | 0.5℃ | 0.3℃ |
| J | 0.3℃ | 0.2℃ |
| K | 0.3℃ | 0.3℃ |
| T | 0.3℃ | 0.3℃ |
| B | 0.9℃ | 0.8℃ |
| R | 1.0℃ | 0.9℃ |
| S | 0.9℃ | 0.9℃ |

输出电阻、热电阻信号外激电流：0.1mA≤I≤6.5mA

冷端温度补偿的准确度：±0.2℃ 分辨率：0.1℃

(内置传感器受仪器温度影响)

输出频率信号为5Vpp方波，占空比为50%。

测量频率信号电压范围：0.3V~100V rms

输出和测量频率信号为量程自动转换，六位显示。

工作电源：220ACV 50Hz10W，6V1600mAh电池组(Ni-MH)

工作温度：-10~50℃              贮存温度：-40~70℃

相对湿度：10%~90%             重    量：1.8Kg

外形尺寸：250mm*210mm*85mm

前面板布置图

输出和测量

表笔插孔

数字和功能

键盘

LCD显示

后面板布置图

显示

待机画面

输出和测量画面

如有实时时钟功能，则显示日期和时间。仪器内部温度指示可能高于环境温度。

键盘

- ON/OFF 打开或关闭仪器，仪器如果较长时间不使用，应关闭电源开关。

- *    打开或关闭LCD显示的背光，在使用电池时，为了延长使用时间，可关闭背光。

- 0/ZERO  数字键0，如果允许校准，校准测量零点值。

- 1/LOW   数字键1，在输出状态下，输出选择量程的零点值。

- 2/MID   数字键2，在输出状态下，输出选择量程的中间点值。

- 3/HIGH   数字键3，在输出状态下，输出选择量程的满度值。

- 4/SETP   数字键4，在输出状态下，设定步进百分比。

- 5/AUTO  数字键5，在输出状态下，产生自动步进输出。

- 6/VALUE  数字键6，在输出状态下，输出某一电压值。

- 7/SET   数字键7，如果允许校准，在输出状态下，校准当前输出量程零点和满度值，在待机状态下，进入设定菜单。

- 8/CALIB   数字键8，如果允许校准，校准测量满度值。

- 9/TEMPE   数字键9， 设定热电偶冷端补偿温度。

- 输出.    小数点键，输出量程菜单 。

- 测量-    负号键，测量量程菜单。

- ∧     选择键，输出状态下步进键。

- ∨     选择键，输出状态下步进键。

- CLEAR   返回上级菜单，清除输入的数字。

- ENTER   确认键，在要求输入数字时，如果取消输入，按此键则取消。

每一次有效的按键操作，仪器都会发出提示或声音。

测量

在开机状态下或输出状态下，按“测量”键，屏幕显示如下图所示测量量程选择菜单，用“∧”和“∨”或对应数字键选择测量量程，当前选中的量程反白显示，选好要测量量程后按“ENTER”键，仪器即进入该量程测量状态。按“CLEAR”退出选择测量量程，返回待机状态。

1  50V

2  30mA

3  T/C

热电偶      4  RTD

5  100mV

6  400Ω

7  50kHz

选择测量

如果选择测量电压、电阻、热电偶、热电阻信号，则红表笔插入⑥插孔，黑表笔插入⑤插孔；选择测量电流，红表笔插入④插孔，黑表笔插入⑤插孔。(④、⑤、⑥插孔见面板布置图。)

测量频率信号使用⑥，⑤测量插孔。测量频率信号使用量程转换，只有一个测量量程。在测量较低频率时，由于采样时间的关系，按键响应会有一些延时，请在按下按键，仪器发提示音后，松开按键。仪器才能响应按键操作。

选择“4-20mA＋V”即仪器提供24V输出，当前测量电流，对应4-20mA的百分比显示，这一量程在校验二线制变送器时十分方便，既为二线制变送器提供24V电源(④接二线制变送器的24V正端子，⑤接二线制变送器的负端子)，又在回路检测变送器的输出电流。

在测量或输出热电偶信号时，可选择手动冷端温度补偿功能。按“9/TEMPE”，显示“T＝”，按数字键输入冷端补偿温度值，输入值在－40~60℃之间有效。输入0，即与ITS-90分度表相对应。此时显示温度值后的“℃”反白显示，提示此时处于手动冷端温度补偿状态。要返回到自动冷端温度补偿功能，按“9/TEMPE”键，输入>60的数字，即返回到自动冷端补偿功能。此时显示温度值后的“℃”正常显示。

在测量状态，按“CLEAR”键退出到待机状态。

输出

在开机状态下或测量状态下，按“输出”键，此时屏幕显示如下图输出量程选择菜单。

1  10V

2  30mA

3  T/C

热电阻      4  RTD

5  100mV

6  400Ω

7  50kHz

选择输出

用“∧”和“∨”或对应数字键选择输出量程，当前选中的量程反白显示，选好要输出量程后按“ENTER“键，仪器即进入该量程输出状态。

如果选择输出电压、电阻、热电偶、热电阻、频率信号，则红表笔插入①插孔，黑表笔插入②插孔，输出电压、热电偶的极性是红表笔为正，黑表笔为负,输出电阻、热电阻是外激电流由红表笔流向黑表笔。(①、②、③插孔见面板布置图)

选择输出电流，红表笔插入③插孔，黑表笔插入②插孔，输出电流极性红表笔为正，黑表笔为负。在模拟二线制变送器输出时，选择输出“4~20mA+V”量程，此时红表笔接回路电压正，黑表笔接负，即可模拟二线制变送器输出电流。

输出电流具有环路检测功能，当环路电阻大于500Ω或开路时，仪表输出值显示“-----”，且发出报警音提示环路故障。

快捷键

当进入某个输出量程状态后，例选择输出“4-20mA”量程，按“1/LOW”键，输出4mA；按“2/MID”键，输出12mA；按“3/HIGH”，输出20mA。即可用以上三个键，快速输出某个输出量程的零点、中间点和满度。

步进百分比

按“4/SETP”键，显示“Step(%)：”此时可用数字键输入大于0，小于等于100的任意数作为步进百分比，输入不符合要求的数值不能改变当前步进百分比，输入完成按“ENTER”键，步进百分比即设定结束，并返回输出状态。步进百分比的值保存在仪器中，方便下次使用。如设定输出百分比为25%，按“∧”以量程25%的值增加输出值，按“∨”键以全量程25%的值减少输出值。

手动输出值

按“6/VALUE”键，显示“Output：”，这时可用数字键输出当前输出量程某个数值的信号，输出值可以超出输出量程的5~10%。如在“4-20mA”输出量程时要输出21.818mA，先按“6/VALUE”键，屏幕显示输入提示符，此时按数字键和小数点键，依次输入21.818后按“ENTER”键，即可输出21.818mA。此时可根据需要重新设定步进百分比，按“∧”和“∨”键改变输出值的大小。这一功能在校验有报警功能的仪表时十分方便，可以快速输出某个值，并在这个值附近来回微调。

自动步进

按“5/AUTO”键，显示“AUTO：/”，使用“∧”和“∨”键，可以选择增量步进“/”或减量步进“\”，按“ENTER”键确认。显示“T=”，输入步进间隔时间，时间在1~600秒之间有效，输入完毕按“ENTER”键确认，仪器即自动增量或减量输出当前输出量程的电压或电流值。自动增量输出到达量程的满度值时，返回零点值，自动减量输出到达量程的零点值时，返回满度值。在此状态下按“4/STEP”键，还可设定步进百分比值。按“CLEAR”键退出。或再次按“5/AUTO”键，按二次“ENTER”键，退出自动步进状态，而不退出输出状态。

频率输出

在开机状态下，按“输出”键，用“∧”和“∨”或对应数字键选择输出量程“~50kHz”，出现如下图子菜单。

使用“∧”和“∨”或对应数字键选择输出量程。每个输出量程所对应的步进值不一样。每一量程自动步进范围是0~50kHz，而手动步进或手动输出值可输出0~80kHz之间任意数值频率信号。

1  10Hz

2  100HZ

3  1kHz

频率        4  10kHz

5  50kHz

选择输出

对应输出频率量程和最小最大百分比对应步进如下表。

| 量程 | 步进百分比 | 每一步进值 |
| --- | --- | --- |
| 10Hz | 0.01~100% | 0.001~10Hz |
| 100Hz | 0.01~100% | 0.01~100Hz |
| 1kHz | 0.01~100% | 0.1~1000Hz |
| 10kHz | 0.01~100% | 1~10000Hz |
| 50kHz | 0.01~100% | 5~50000Hz |

冷端温度补偿

输出热电偶信号的冷端温度补偿功能，与测量中讲述操作相同，使用手动或自动，对测量和输出同时有效。

设置

在待机状态或测量状态下，按“7/SET”键，进入如下图所示菜单。

使用“∧”和“∨”键选择需要的操作，按“ENTER”键。

“电池电压” 显示电池电压和仪器版本信息。

充满的电池可供仪器连续使用6~8小时，根据仪器工作状态变化。

仪器使用交流电源，电源开关打开时，仪器内部电池处于充电状态，当电池电压上升到7.0~7.4V时，电池充满，转为涓流充电。用完电的电池，在仪器使用 ON/OFF 关闭时，约充电6小时，电池可充足。在仪器工作时，需更长的时间充电。用完电的电池，应及时充电，过放电会导致电池损伤，使用寿命缩短。

“设定时间” 用于改变仪器当前显示时间，输入时间格式为“时分”，例9：38，输入0938。

“设定日期” 用于改变仪器当前显示日期，输入日期格式为“年月日”，例2004年2月28日，输入040228。

“校准设定” 当仪器需要校准时，进入菜单，按“ENTER”键，输入保护密码，就可以进行测量或输出的校准操作。进行该项操作时，必须确认有上一等级的标准仪器。

校准

仪器为了防止误操作，造成校准数据出错，设置了密码保护。在需要校准时请按以下步骤操作。

在待机状态下，按“7/SET”键，使用“∧”或“∨”键选择“校准设定”，按“ENTER”键。显示“校准允许”，按“ENTER”键，显示“key:”，这时按数字键输入303 ，按“ENTER”键，如果密码正确，仪器发出提示音，并返回待机状态。这时允许仪器进行校准操作，当关机后，再开机仪器自动关闭“校准允许”，如果仍需要校准，还需重新输入密码开锁。

测量校准

校准测量电压量程，先选择测量“50V”电压档，必须先校准量程的零点值，首先短接输入表笔，表笔应插在测量电压的“V+”和“V-”(插孔⑥，⑤)，按“0/ZERO”键，零点数据由仪器自动采集，替换当前零点修正数据，并存入机内的存储器。再选择“0~5V”校准零点，测量电压量程的零点即校准结束。

满度校准时，必须有上一等级的标准源，测量电压档分低量程0~5V档，高量程5~50V档，选择“0~5V”量程用标准输出5V电压，等测量读数稳定后，按“8/CALIB”键，显示“PV=”，此时输入当前标准源的输出电压值，按“ENTER”键(如果不输入数字，按“ENTER”键即不对原校准数据更改)，即完成低量程0~5V档的校准。用标准输出10V或30V电压，量程自动转换到“50V”量程，校准高量程档。按“8/CALIB”键，显示“PV=”，此时输入当前标准源的输出电压值，按“ENTER”完成高量程档校准。

“1~5V”量程校准数据使用“0~5V”量程校准数据。

校准电流档时，选择测量“30mA”档，先校准量程的零点值，与校准电压的方法相同，注意此时表笔应插在测量电流的位置(插孔④，⑤)。后校准量程的满度值，输入20mA标准电流值，等测量读数稳定后，按“8/CALIB”键，显示“PV=”，此时输入当前标准源的输出电流值，按“ENTER”键，即完成测量电流量程的校准。

其它电流量程共用此校准数据，无须分别校准。

测量“100mV”、“400Ω”量程的校准操作与测量电流档校准操作步骤相同。校准“400Ω”时，使用二线制状态，校准结束后，使用专用短路连接器短接测量端校准零点。

测量“T/C”、“RTD”量程使用“100mV”、“400Ω”量程的校准数据，即只要对“100mV”、“400Ω”量程校准后，“T/C”八种热电偶、“RTD”三种热电阻测量也即完成校准。

测量频率信号只需对满度进行校准，无需校准零点。即在打开校准允许后，使用标准源输出标准频率信号，连接到仪器的测量频率插孔，待显示读数稳定后，按“8/CALIB”，显示“PV=”，此时输入当前标准源的输出频率值，按“ENTER”即完成频率信号测量量程的校准操作。

输出校准

在“允许校准”状态下，进入所需校准的输出电压或电流量程。先校准零点，再校准满度值。

首先输出量程的零点值，如输出“0~5V”量程的0V，用标准仪器测量当前输出的电压值，按“7/SET”键，显示“L=xxxx”，xxxx是原零点数据，下排显示“New=”，如果仪器实际输出值高于显示值n个mV，则在原值上减去n个标定系数值，即新数据为xxxx-200*n；如果低n个mV，则在原值上加上n个标定系数值，即新数据为xxxx+200*n，输入此数据后，按“ENTER”键，即完成量程零点值的修正。显示“H=yyyy”,下排显示“New=”，此时按“ENTER”先跳过满度修正，如果量程零点输出仍有误差可重复上述步骤。

量程零点修正完毕后，输出量程的满度值，按“ENTER”键，跳过零点的数据，显示“H=yyyy”,下排显示“New=”，此时根据实际输出值与显示值的差，同上修正零点数据方法计算修正数据输入，按“ENTER”确认后，如果量程满度输出值仍有误差可重复上述步骤。

其它输出量程的校准，与以上步骤相同，只是标定系数不同，对应量程的标定系数参见附件<<输出校准数据>>表格。同时注意在校准“0~10mA”电流量程档时，零点校准时，应输出一个接近0的数值，例输出0.01mA来校准该点。

“-10~100mV”量程的零点校准使用0mV。

在校准电阻量程时使用10Ω和410Ω作为量程的零点和满度校准，外激电流通常使用1mA。

输出“T/C”、“RTD”量程使用“100mV”、“400Ω”量程的校准数据，即只要对“-10~100mV”、“10~410Ω”量程校准后，“T/C”的八种热电偶、“RTD”三种热电阻输出也即完成校准。

输出频率信号只需对满度进行校准，无需校准零点。即在打开校准允许后，使用校验仪输出1000Hz频率信号，使用标准仪器测量此信号，若输出信号超出允许误差范围，按“7/SET”调整校准系数H值，使校验仪输出信号符合要求，输出校准即完成。

维护保管

ATE2000-4热工仪表校验仪是一台精密电子仪器，不要随意打开仪器机箱进行检修、更换线路，否则无法保证仪器的正常工作。

使用和存储时，仪器应放置在干燥、无腐蚀性场合。

售后服务

仪器在使用时出现疑问可向生产厂方咨询。

本仪器自出厂日期起，保修期为一年，保修期内非使用不当而损坏，厂方免费修理或更换，保修期外的维修只收取材料费，终身保修。

装箱单

- ATE2000-4仪器    1台

- 使用手册        1本

- 校准数据        1本

- 合格证          1份

- 电源线          1条

- 表笔            1付

- 锷鱼夹          2只

- 包装箱          1只